# Měření odporů, nevyvážený Wheatstoneův můstek

# Zadání úkolu měření

## Měření malého odporu Ohmovou metodou:

## Sestavte měřicí obvod dle obr. 6.3.1. Vhodnou metodikou měření vylučte vliv termoelektrických napětí. Z naměřených hodnot napětí a proudu vypočtěte velikost neznámého odporu Rx a stanovte rozšířenou nejistotu měření (pro kr= 2).

## Poznámky pro měření:

## ampérmetr je součástí nastavitelného zdroje napětí;

## komutace proudu se provádí prohozením přívodů.

## Změřte malý odpor přípravku multimetrem při použití 2-svorkového a 4-svorkového připojení. Diskutujte případné rozdílné hodnoty.

## Odporový snímač zapojte do Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje napětí UAC = 5 V (obr. 6.3.2). Můstek vyvažte odporovou dekádou RD pro hodnotu α = 0°C a změřte závislost fMN výstupního napětí UBD na změně úhlu α (teploty), tj. na změně odporu ΔR.

## Odporový snímač zapojte do Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje proudu I = 5 mA. Zdroj proudu realizujte pomocí operačního zesilovače (obr. 6.3.3). Můstek opět vyvažte odporovou dekádou RD pro hodnotu α = 0 °C a změřte závislost fMP výstupního napětí UBD na změně úhlu α (teploty) tj. na změně odporu ΔR (pro stejné hodnoty α jako v bodě 6.1.2).

## Podle schématu na obr. 6.3.4. zapojte tzv. „linearizovaný můstek“ (velikost napájecího napětí volte UZ = 2,5 V). Můstek vyvažte odporovou dekádou RD pro hodnotu α = 0 °C a změřte závislost fLM výstupního napětí U2 na změně úhlu α (teploty) tj. na změně odporu ΔR (pro stejné hodnoty úhlu α jako v předešlých bodech).

## Do společného grafu vyneste odchylky hodnot naměřených dle bodů 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. od lineárního průběhu. Směrnici přímky 𝑈‘2, od které budete určovat odchylky od linearity, stanovte z koncových bodů naměřené závislosti fLM (ΔR) (tedy pro α = 0 °C a α = 160 °C). Odchylky závislostí fMN (ΔR), fMP (ΔR) a fLM (ΔR) od linearity určete jako odchylky těchto závislostí od přímky 
𝑈‘2, = f’LM (ΔR). To lze udělat proto, že pro měření dle bodů 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. jsou v zadáních zvoleny hodnoty napájecích napětí (resp. proudu) tak, aby směrnice všech závislostí v počátku byly zhruba stejné.

# Domácí příprava

## Prostudujte si teoretický úvod a případně související přednášky se zaměřením na pochopení principu a účelu měření úlohy.

## Proč se pro napájení můstku definovaným proudem používá zdroj proudu s OZ, a ne pouze rezistor s velkou hodnotou zapojený do série se zdrojem napětí?

## Použití jednoduchého rezistoru s velkou hodnotou v sérii se zdrojem napětí vytváří nedokonalý zdroj proudu. Změnou odporu snímače (ΔR) se mění celkový odpor můstku, což by u jednoduchého sériového rezistoru způsobilo kolísání napájecího proudu. Skutečný zdroj proudu s operačním zesilovačem (OZ) udržuje nastavený proud stejný nezávisle na změnách odporu můstku, čímž se zamezí vzniku dodatečných chyb a nelinearit při měření.

## ODVOĎTE teoretický výsledný vztah pro výstupní napětí UBD rozváženého Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje napětí odpovídající rozvážení o hodnotu ΔR0, obr. 6.3.2.

## Výchozím bodem je rovnice pro rozdíl napětí na obou větvích děliče:

UBD=UACR1R1+R2-R3R3+R4

Do rovnice se dosadí hodnoty pro rozvážený můstek: R1=R0+ΔR a R2=R3=R4=R0:

UBD=UACR0+ΔRR0+ΔR+R0-R0R0+R0=> UBD=UACR0+ΔR2R0+ΔR-12

Převedením na společného jmenovatele se získá:

UBD=UAC2R0+ΔR-2R0+ΔR22R0+ΔR => UBD=UAC2R0+2ΔR-2R0-ΔR4R0+2ΔR => UBD=UACΔR4R0+2ΔR

Po vytknutí 4R0 ze jmenovatele je výsledný vztah s patrným členem nelinearity:
UBD=UACΔR4R01+ΔR2R0

## ODVOĎTE teoretický výsledný vztah pro výstupní napětí UBD rozváženého Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje proudu odpovídající rozvážení o hodnotu ΔR0, obr. 6.3.3.

Nejprve je nutné určit celkové napětí na můstku UAC při konstantním napájecím proudu IZ:

UAC=IZR1+R2R3+R4R1+R2+R3+R4

Po dosazení rozvážených hodnot (R1=R0+ΔR; R2=R3=R4=R0) se získá:

UAC=IZR0+ΔR+R0R0+R0R0+ΔR+R0+R0+R0=IZ2R0+ΔR2R04R0+ΔR

Z odvození v bodě 6.2.3 použijeme fakt, že samotný výraz v závorce pro dělič je roven ΔR22R0+ΔR. Dosazením UAC do základní rovnice pro UBD vznikne:

UBD=IZ2R0+ΔR2R04R0+ΔR⋅ΔR22R0+ΔR

Členy 2R0+ΔR se vzájemně vykrátí a po zkrácení čísla 2 zůstává:

UBD=IZR0ΔR4R0+ΔR

Rozdělením na lineární část a nelineární jmenovatel vznikne finální vzorec:

UBD=IZΔR4⋅11+ΔR4R0

# Schéma zapojení

Obrázek 6.3.1 Měření malého odporu ohmovou metodou

Obrázek 6.3.2 Wheatstoneův můstek napájený ze zdroje napětí

Obrázek 6.3.3 Wheatstoneův můstek napájený ze zdroje proudu

Obrázek 6.3.4 Schéma „linearizovaného“ můstku

# Seznam použitých přístrojů

- Stabilizovaný zdroj Tesla BK 125 (±15V DC)

- Stejnosměrný zdroj s ampérmetrem Agilent E3640A

- Přípravek s OZ OP07

- Přípravek s Wheatonovým můstkem

- Odporová dekáda

- Přípravek s rezistory (tolerance 0,1%)

- Digitální multimetr Keysight 34460A

- Reostat

- Měřený přípravek s malým odporem

- Propojovací kabely

# Naměřené hodnoty

Zadání 6.1.1

V tomto kroku zadání bylo potřeba použít Ohmovu metodu ke změření úbytku napětí Ux na přípravku s malým odporem Rx. Měření probíhala s hodnotou proudu I=2 A a s rozsahem multimetru 100mV. Poté proběhla komutace, pro vyloučení termoelektrických napětí. Komutací se změnilo i celkové napětí zdroje U.

|  | Před komutací | Po komutaci |
| --- | --- | --- |
| Ux [mV] | 23,073 | -23,057 |
| U [V] | 0,92 | 0,52 |

Zadání 6.1.2

Pro porovnání s předchozím zadáním bylo měření odporu Rx provedeno i pouze multimetre. Nejdříve obyčejným měřením odporu (2W režim), který do měření přidává chybu metody až 0,2 Ω. A poté 4-svorkovým režimem (4W), který používá k měření právě Ohmovu metodu a je tedy výrazně přesnější.

|  | 2W režim | 4W režim |
| --- | --- | --- |
| Rx [Ω] | 0,113 | 0,012 |

# Zpracování naměřených hodnot

# Závěr